| Основные характеристики тепловизора Fluke TiS10. Пространственное разрешение (IFOV); 7,8 мрад. Разрешение детектора; 80x60. Поле зрения; 35,7 ° × 26,8 °. Отношение расстояния к размеру измеряемого участка; 128:1. Беспроводное подключение; Да. Технология IR-Fusion®. Режим AutoBlend™; -. Режим Picture-In-Picture (PIP — Кадр в кадре); -. Система фокусировки; Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута). Ударопрочный дисплей; 3,5 дюйма (ландшафтный ), ЖК-дисплей 320x240. Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой; Да. Тепловая чувствительность (NETD); ≤0,15 °C при температуре объекта 30 °C (150 мК). Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже -10 °C); от -20 °C до +250 °C (от -4 °F до 482 °F). Уровень и диапазон; Плавное автоматическое и ручное масштабирование. Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами; Да. Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме; Да. Минимальный диапазон (ручной режим); 2,5 °C. Минимальный интервал (автоматический режим); 5 °C. Встроенная цифровая камера (видимый диапазон); 5 МП. Частота кадров; 9 Гц. Лазерный указатель; -. Хранение данных и захват изображений. Расширенная SD-система памяти; Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно). Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений; Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой. Форматы файлов изображений; Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); Для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы. Просмотр содержимого памяти; Просмотр эскизов. Программное обеспечение; ПО SmartView® — ПО для проведения полного анализа и подготовки отчетов, а также Fluke Connect® (при наличии). Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView®; BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF. Голосовая аннотация; -. IR-PhotoNotes™; -. Стандартная видеозапись; -. Радиометрическая видеозапись; -. Форматы видеофайлов; -. Потоковое видео (дистанционный дисплей); -. Аккумулятор. Аккумуляторы (быстросменные, перезаряжаемые); Один литий-ионный «интеллектуальный» аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда. Ресурс аккумулятора; Более четырех часов. Время зарядки аккумуляторов; Полная зарядка — 2,5 часа. Время заряда аккумулятора; Зарядка в тепловизоре (дополнительное внешнее зарядное устройство продается отдельно). Питание от сети; Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. Температурные измерения. Погрешность; ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение). Экранная подстройка коэффициента излучения; Да (по номеру и таблице). Экранная компенсация фоновой температуры; Да. Экранная подстройка пропускания; Да. Цветовые палитры. Стандартные палитры; 3: "Горячий металл", красно-синяя, градации серого. Палитры Ultra Contrast™; -. Общие характеристики. Цветовая сигнализация (сигнализация температуры); -. Спектральный диапазон ИК; От 7,5 мкм до 14 мкм. Рабочая температура; от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F). Температура хранения; от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F). Относительная влажность; От 10 % до 95 % (без конденсации). Измерение температуры в центральной точке:; -. Точечная температура; Да. Настраиваемые пользователем точечные маркеры; -. Центральный прямоугольник; -. Стандарты безопасности; EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея). Электромагнитная совместимость; EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3. Маркировка C Tick; IEC/EN 61326-1. US FCC; EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3. Вибро- и ударостойкость; 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29. Устойчивость к падению с высоты; Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов). Размеры (В × Ш × Д); 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма). Масса (с аккумулятором); Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта). Класс защиты корпуса; Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления). Гарантия; Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения. Рекомендуемый интервал калибровки; Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе). Поддерживаемые языки; Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский... |  |
| --- | --- |

Информация для заказа.

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| FLK-TiS10 | В комплек т поставки входят: - Тепловизор - Блок питания/зарядное устройство переменного тока с сетевыми адаптерами для зарядки аккумуляторов и питания от переменного тока - Один прочный литий-ионный "интеллектуальный" аккумулятор - Мягкий футляр для транспортировки - Заявление о заводской калибровке - Руководство по началу работы - Паспорт безопасности |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |  |
| --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI | АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI |
| FLK-TI-SBP3 | Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. |