| - PQM-702 Анализатор параметров качества электрической энергии Параметр; Диапазон измерений и условия; Разрешение; Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения. Напряжение постоянного и переменного тока URMS (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц); 10%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom для Unom ≥ 64 В; 0,01%×Unom; ± 0,001 Unom. Частота переменного тока f; От 40,00 Гц до 70,00 Гц для 10%×Unom ≤ URMS ≤ 200%×Unom; 0,01 Гц; ± 0,01 Гц. Среднеквадратическое значение гармонических составляющих напряжения UH, h (h = 1..50); От 0 до 200% Unom; 0,01%×Unom; ±0,0005×Unom (UH, h изм <0,01×Unom) ±0,05×UH, h изм (UH, h изм ≥0,01×Unom. Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих напряжения UC, i (i = 1..50); От 0 до 200% Unom; 0,01%×Unom; ±0,0005×Unom (UC, i изм <0,01×Unom) ±0,05×UH, h изм (UC, i изм ≥0,01×Unom. Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения THDU ( h = 2..50); От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom); 0,1%; ±0,05×THDUизм. Суммарный коэффициент интергармонических составляющих напряжения TIDU ( h = 0..50); От 0 до 100,0% (для URMS > 1%×Unom); 0,1%; ±0,05×THDUизм. Сила постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение, f = 40..70 Гц) IRMS; Без использования клещей. От 0 В до 1 В (3,6 ВP-P) K = 1000 А/1 В; 0,01% Inom; ± 0,001%×Inom. С гибкими клещами F-1, F-2, F-3. От 1 А до 3000 А (~) (10000 АP-P); 0,01%×Inom; ± 0,01×IRMS изм ± 0,02×IRMS изм (с учетом доп. погрешности от положения). С измерительными клещами C-4. От 0,1 А до 10 А (~) От 10 А до 50 А (~) От 50 А до 200 А (~) От 200 А до 1000 А (~) От 1000 А до 1200 А (~) (3600 АP-P); 0,01%×Inom; ± (0,03 × IRMS изм + 0,1 А) ± 0,03 × IRMS изм ± 0,015 × IRMS изм ± 0,0075 × IRMS изм ± 0,005 × IRMS изм. С измерительными клещами C-6. От 0,01 А до 0,1 А (~) От 0,1 А до 1 А (~) От 1 А до 12 А (~) (36 АP-P); 0,01%×Inom; ± (0,03×IRMS изм + 1 mА) ± 0,025×IRMS изм ± 0,01×IRMS изм. С измерительными клещами C-7. От 0,01 А до 100 А (~) (360 АP-P); 0,01%×Inom; ± (0,005×IRMS изм + 0,02 А). Среднеквадратическое значение гармонических составляющих силы тока IH, h(h = 1..50); В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS); 0,01%×Inom; ±0,0015×Inom (IH, h<0,03×Inom) ±0,05×IH, h ( IH, h≥0,03×Inom). Среднеквадратическое значение интергармонических составляющих силы тока IC, i (i = 1..50); В зависимости от типа используемых клещей (см. характеристики IRMS); 0,01%×Inom; ±0,0015×Inom (IC, i<0,03×Inom) ±0,05×IC, i ( IC, i≥0,03×Inom). Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока THDI(h = 2..50); От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom); 0,1%; ± 0,05×THDIизм. Суммарный коэффициент гармонических составляющих силы тока TIDI(i = 2..50); От 0 до 100,0% (для IRMS > 1%×Inom); 0,1%; ± 0,05×THDIизм. Активная мощность P и активная энергия EP; 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 1%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom; Зависит от Unom и Inom; ± 0,01 × × P(Ep)изм. Реактивная мощность Q и реактивная энергия EQ; 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom; Зависит от Unom и Inom; ± 0,01 × × Q(EQ)изм. Полная мощность S и полная энергия ES; 80%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 2%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom; Зависит от Unom и Inom; ± 0,01 × × S(ES)изм. Коэффициент мощности PF; От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 150%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom; 0,01; ± 0,03. Активная и реактивная мощность гармоник; 80% Unom ≤ URMS < 120% Unom 5% Inom ≤ IRMS ≤ Inom; Зависит от Unom и Inom. Коэффициент сдвига фаз cosφ (DPF); От 0 до 1,00 Для 50%×Unom ≤ URMS ≤ 120%×Unom 10%×Inom ≤ IRMS ≤ Inom; 0,01; ± 0,03. Угол сдвига фаз между напряжением и силой тока φU, I; От -180,0° до +180,0°; 0,01°; ± 1°. Кратковременная доза фликера Pst; От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom; 0,01; ± 0,05×Pstизм. Длительная доза фликера Plt; От 0,20 до 10,00 Для URMS ≥ 80%×Unom; 0,01; ± 0,05 ×Pltизм. Угол сдвига фаз напряжений φU; От -180,0° до +180,0°; 0,01°; ±1°. Коэффициент несимметрии напряжения по обратной U2/U1 и нулевой последовательности U0/U1; От 0,0% до 20,00% 80%×Uном ≤ URMS≤ 150%×Uном; 0,1%; ± 0,15 %. Угол сдвига фаз силы токов φI; От -180,0° до +180,0°; 0,01°; ± 1°. - URMS – измеренное значение напряжения постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение); - IRMS - измеренное значение силы постоянного и переменного тока (среднеквадратическое значение); - Unom – номинальное значение напряжения, установленное в анализаторе. Возможны установки напряжений из группы: 110/190 В, 115/200 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В, 400/690 В (межфазное/линейное). При использовании трансформаторов, в анализаторе возможна установка номинального напряжения (напряжения вторичной обмотки) из группы: 100 В, 110 В, 115 В, 120 В. Таким образом возможна установка номинального напряжения в диапазоне от 100 В до 690 В - Inom – номинальное значение предела диапазона измерения для токовых разъемов анализатора (клещей); - K - коэффициент масштабного преобразования входных для токовых разъемов анализатора; - h – порядковый номер гармоники; - UH, h изм – измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих напряжения; - IH, h изм - измеренное значение среднеквадратического значения гармонических составляющих силы тока; - THDU изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения; - THDI изм - измеренное значение суммарного коэффициента гармонических составляющих силы тока; - P(Ep)изм - измеренное значение активной мощности (активной энергии); - Q(EQ)изм - измеренное значение реактивной мощности (реактивной энергии); - S(ES)изм - измеренное значение полной мощности (полной энергии); - Pst изм - измеренное значение кратковременной дозы фликера; - Plt изм - измеренное значение длительной дозы фликера. |  |
| --- | --- |