Основные технические характеристики TM-2501

Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина»

Измерение напряжения переменного и постоянного тока (True RMS)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(3% и. в. + 2 е. м. р.) |
| 0,0...750 В | 1 В |  |

  Диапазон частоты: 45...65 Гц

Измерение сопротивления изоляции

Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: RISOmin=UISOnom/IISOnom...1,000 ТОм (IISOnom=1 мА)

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,0...999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 20 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм |  |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм |  |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм |  |
| 1,000...9,999 ГОм | 0,001 ГОм |  |
| 10,00...99,99 ГОм | 0,01 ГОм |  |
| 100,0...999,9 ГОм | 0,1 ГОм |  |

  Превышение диапазона сигнализируется отображением >xxxx ГОм (где xxxx - это предельное значение для выбранного диапазона).

| Ориентировочные максимальные значения измеряемого сопротивления в зависимости от напряжения измерения приведены в таблице ниже. Для других напряжений пределы диапазона можно рассчитать по формуле, приведенной ниже. |  |
| --- | --- |
| Диапазон | Разрешение |
| до 100 В | 50 ГОм |
| 200...400 В | 100 ГОм |
| 500...900 В | 250 ГОм |
| 1000...2400 В | 500 ГОм |
| 2500 В | 1000 ГОм |

Внимание:  Для значения сопротивления изоляции ниже RISOmin - не определяется точность измерения по причине работы прибора с ограничением тока преобразователя в соответствии с формулой:


где:
RISOmin - минимальное активное сопротивление электроизоляции, измеряемое без ограничения тока преобразователя
UISOnom - номинальное напряжение измерения
IISOmax - максимальный ток преобразователя (1 мА)

Низковольтное измерение сопротивления

Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА

Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом

| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| --- | --- | --- |
| 0,00...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом |  |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |

Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В

Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA

Компенсация сопротивления измерительных проводников

Измерение двунаправленным током

| Дополнительные технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | IV 600В (III 1000В) по PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP65 |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов SONEL NiMH 9,6В, 2 А×ч |
| Габаритные размеры | 200×150×75 мм |
| Масса измерителя | около 0,9 кг |
| Температура хранения | –20...+60° C |
| Рабочая температура | -20...+50° C |
| Память результатов измерений | 990 ячеек, 11880 результатов |
| Интерфейс | USB |

Информация для заказа.