| Наименование | EClerk-Eco-М-RHTС |
| --- | --- |
| Диапазоны измерений |  |
| - температура, °С относительная влажность, % содержание СО2, ppm | от -40 до + 55 от 3 до 95 от 400 до 5000 |
| Абсолютная погрешность измерения |  |
| - температура, °С - относительная влажность, % - содержание СО2, ppm | ± 0,4 ± 3,0 ± (100+0,07*ИВ) |
| Разрешение: - температура и отн. влажность - содержание СО2 в воздухе | 0,1 1,0 |
| Пределы допускаемой основной дополнительной погрешности в диапазонах температуры ниже +15 °С (не включ.) и свыше +30°С составляют на 10 °С: - отн. влажность, % - содержание СО2 в воздухе, ppm | ± 0,3 ± 10 |
| Интервал времени между измерениями, с - температура и отн. влажность, с. - содержание СО2 в воздухе, с. | 10 60 |
| Ёмкость архива, знач | 62000 |
| Период записи данных, мин | от 1 до 60 |
| Задание нижнего и верхнего порогов сигнализации по каждому параметру | в рамках диапазона измерения |
| Время заполнения архива при периоде записи 1 минута, дней: | 43 |
| Диапазон задания времени до включения звукового сигнала при выходе какого-либо из параметров за пороги сигнализации (устанавливается при настройке), мин | от 1 до 120 |
| Тип записи данных | циклический непрерывный |
| Напряжение питания прибора |  |
| - от внешнего источника постоянного тока, В- от внешнего USB интерфейса, В - от элементов питания типа АА, В | от 9 до 36 5 от 2 до 5 |
| Дисбаланс часов реального времени в течение суток, не более, мин | 0,5 |